两台口腔放射设备维修项目服务要求

1、两台口腔放射设备的故障需要更换以下配件

（1）新院区锐珂CBCT（全称：口腔颌面锥型束计算机体层摄影系统），型号：CS9300C Select ,逆变器主板SPC J653损坏及线束（SPCG1000）老化需更换；

（2）老院区牙科X射线机（简称：曲面断层机），型号：ORTHOPHOS XG 5 DS Ceph,生产商：Sirona Dental Systems GmbH;产地：德国。升降马达（5979880）损坏和控制电路板SPC J723损坏，需更换。

2、需要更换的配件及技术要求

（1）以上四个配件必须是原厂原装全新配件；

（2）两台设备维修后需进行专业的校准。

3、验收

（1）修复后需要专业校准，保证图像质量符合规定要求；

（2）维修前后的所更换配件照片须留存，并出具维修记录工单，双方签字确认方为有效，并以此为保修期开始日期。

4、其他要求

（1）维修工程师到达指定位置后，需与院方逐项清点所携带的维修配件，确保外观、名称、品牌、型号、数量与需要更换的保持一致；

（2）维修前需对整机进行评估，并对可能出现的其他风险进行告知，如果出现因工程师维修过程中造成的其他相关故障，再维修所需要的所有费用均由供应商承担。

（3）维修后所更换下来的配件由供应商进行无害化处理，医院方属于全免责方。

（4）所更换的零配件需提供壹年质保，如有再损坏需再次更换全新配件。