经皮黄疸仪技术要求

1.光源为氙闪光灯，检测方法光反射式,绿、蓝光比较；

2.显示方法：测量结果液晶显示，可在mg/dl、μmol/l两个单位切换显示，具备平均测量方式，错误数据可清除；

3.测量值误差范围小于等于1.5 mg/dL；

4.配置充电电池组，每充足一次电能可检测次数≥500次；

5.配置充电器一个；

6.配置配套校验盘一套，高低值校验盘各一个。